## Объявления (2)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
№10
КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» УЗ ОА, находящееся по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:
| № лота | Номенклатура | Техническое описание | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма
| 3 | Винт дистальный 4.5 L-30 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 30мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°.Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное | шт | 20 | 8004 | 160080
| 4 | Винт дистальный 4.5 L-35 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 35мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°.Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe- |  | 20 | 8004 | 160080
| 5 | Винт дистальный 4.5 L-40 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 40мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°.Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное |  | 40 | 8004 | 320160
| 6 | Винт дистальный 4.5 L-45 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 45мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°.Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-осальное |  | 20 | 8004 | 160080
| 7 | 4.5ChLP пластина ключичная с крючком, левая 7отв.H-12 | Пластина ключичная с крючком левая - используется при переломах латеральной части ключицы и травмах акромиально- ключичного сустава. Пластина фигурная – 3D. Пластина левая. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в проксимальной 3,5мм. Длина пластины L-85мм. Эпифизарная часть пластины закончена крючком выотой 12мм, длиной 18,5мм, поперечное сечение шириной 5,3мм, высотой 3,5мм. Ширина пластины в диафизарной части 10мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены 4 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 12° относительно проксимальной. Диафизарная часть пластины изогнута в оси по радиусу R220мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe -0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H -0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое:полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |  | 4 | 132894 | 531576
| 8 | 4.5ChLP пластина ключичная с крючком, правая 7отв.H-12 | Пластина ключичная с крючком правая - используется при переломах латеральной части ключицы и травмах акромиально- ключичного сустава. Пластина фигурная – 3D. Пластина правая. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в проксимальной 3,5мм. Длина пластины L-85мм. Эпифизарная часть пластины закончена крючком выотой 12мм, длиной 18,5мм, поперечное сечение шириной 5,3мм, высотой 3,5мм. Ширина пластины в диафизарной части 10мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены 4 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 12° относительно проксимальной. Диафизарная часть пластины изогнута в оси по радиусу R220мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe -0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H -0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |  | 4 | 132894 | 531576
| 9 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x345 | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=10мм, длина стержня 345мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должно быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях.Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм.Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S -0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 -3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  | 3 | 193476 | 580428
| 10 | 5.0ChLP винт 3.5x30Т | Винт 3,5 - Винт длиной 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe -0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H -0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. |  | 30 | 14422 | 432660
| 11 | 5.0ChLP винт 3.5x36Т | Винт 3,5 - Винт длиной 36мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe -0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H -0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. |  | 30 | 14422 | 432660
| 12 | 5.0ChLP винт 3.5x38Т | Винт 3,5 - Винт длиной 38мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe -0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H -0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета |  | 30 | 14422 | 432660
| 13 | марля мед. отбеленная (плотность не менее 36г/м2) (фасовка на бабинах , бабина-1000 метров) | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная: Изготовлена из 100% хлопчатобумажной пряжи, пневмомеханическим способом прядения, нестерильная. Марля выпускается в рулонах шириной от 68см до 2000 см, длиной от 50 до 2500 м или в куске шириной от 68см до 2000 см, длиной не менее 100 м, допускается длина марли в куске не менее 20 м, в количестве не более 10% от партии или по согласованию с потребителем куски марли длиной менее 10м. По физико-механическим показателям марля должна соответствовать требованиям: : поверхностная плотность – 36,0 ± 2,0 г/м2; | метр | 10000 | 165 | 1650000
| 14 | Тампон с аппликатором из дерева | Аппликатор тампона изготовлен из дерева. Тип аппликатора определяется в зависимости от участка тела, с которого берется образец. Тампон выпускается в полистироловой пробирке, стерильный, однократного применения. Материал наконечника – 100% вискоза. | шт | 7000 | 135 | 945000
| 15 | КОРОБКИ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (КБУ) КЛАССА Б (ЖЕЛТЫЙ) | Изготовлены контейнеры из трехслойного гофрокартона (биоразлагаемого материала), маркировка и цветовая характеристика соответствует классу опасности. | шт | 4000 | 260 | 1040000
| ИТОГО | [5 empty] | 7376960
Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: 7 3769600 (Семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.
Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом, телефонных мессенджеров или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).
Место поставки: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Начало и место предоставления ценовых предложений с 09:00 ч. 00 мин. «13» мая 2024 г. по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч. 00 мин. «20» мая 2024 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09 ч. 15 мин. «20» мая 2024 г. по следующему адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7223/03-12-74
Председатель конкурсной комиссии
Енсебаев С.Н.
Член комисии
Баймурзинов А.С.
Жакаев Е.Т.
Тұрсунова Д.С.

## Лист1
№ | найменование | тс | ед изм | кол | мс |  | лекарь
| Бинт нестерильный 7*14см |  | шт | 6000 | 142 | 852000 | 113 | 678000
| Бинт стерильный 7*14см |  | шт | 1500 | 162 | 243000 | 150 | 225000
| пленка УЗИ |  | шт | 80 | 6900 | 552000 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0